附件
开平市红十字会自动体外除颤仪（AED）采购项目供应商公开遴选综合评审评分表
	评分指标
	评分说明
	分数
	备注

	一、资质条件
	1.具有设备经营许可的工商营业执照及医疗器械经营（生产）许可证复印件一份。2.法人及代理人身份证复印件一份（正反两面）。3.法人授权书原件（若代理人与法人为同一人，无需提供此件）。全部符合得6分，其中一项不符合不得分。
	6
	

	二、技术参数

	1.物理规格/性能
	1.整机重量（含电池）≤3.0kg，2.设备具备便携把手，具备高便携性。3.抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受≥1.5m跌落冲击。4防尘防水级别：设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别为IP55。5.工作温度范围至少满足-5C-50C。 6.工作湿度范围至少满足5%~95%非冷凝。7.工作海拔高度（大气压力）范围：-381m~+4575m.(57.0kPa~106.2kPa)，全部符合得5分，每一项不符合少1分。
	5
	供应商提供材料

	2.除颤性能
	1.采用双相波技术，双相指数截断(BTE)波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿。2.输出能量最高可达到360J。3.从开机到200J放电准备就绪用时＜8s，从开始分析到200J放电准备就绪时间＜5S，全部符合得12分，每一项不符合少4分。 
	12
	

	3.除颤电极片
	1.类型：提供与机器配套的电极片，要有明显的指示粘贴部位标记，防止粘贴错误，连接异常时有语音提示。备用状态时电极片不可裸露，取用AED过程中不得散落。2.在室温温度环境下，有效期：≥3年。3.在待机状态，电极片与主机预先连接，节省了开机后插入电极片步骤，提高抢救效率。4.主机上有电极片粘贴位置动画提示。5.具有电极片有效期自检功能和电极片过期语音提示。6.可自动识别成人、小儿电极片，并根据电极片类型自动选择对应的除颤能量。7.提供智能语音播报。设备根据急救人员响应速度，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片。全部符合得7分，每一项不符合少1分。
	7
	

	4. 电池
	1.在室温温度环境下，电池待机寿命不少于5年。2在适合条件下，至少可支持300次200J除颤治疗或200次360J除颤治疗。3可检测电池低电量并给出报警提示，低电量报警后至少可持续30分钟的工作时间，全部符合得6分，每一项不符合少2分。

	6
	供应商提供材料

	5.操作
	1.设备能够根据环境噪音强度自动调节语音播放音量，适应急救现场嘈杂环境下使用。2.成人/儿童患者模式可一键切换。3.提供中英文双语支持，可一健切换中英文，符合公共领域需求。4.CPR按压模式支持配置30:2和仅按压模式。5.支持动画指导用户执行操作。6.在CPR按压过程中持续提供操作指导和按压次数提示，全部符合得12分，每一项不符合少2分。
	12
	

	6.数据传输
	1.存储容量，设备的存储容量不小于1GBit.2.具备录音功能，可保存现场录音。3.可存储ECG波形数据、事件数据、录音数据、急救数据、录音数据等。4.支持USB接口。可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据。全部符合得8分，每一项不符合少2分。
	8
	

	7. 设备维修与自检
	1.设备具有用户自检和设备自检功能，2.支持每日、每周、每月、每季度的设备自检。3.提供设备使用实时自检和开机自检。4.设备可进行常规的清洁和消毒。满足以上得8分，每一项不符合少2分。
	8
	

	8.AED智能管理系统
	1.系统反馈功能：设备运行状态显示，根据自检结果，正常/故障显示设备状态，故障时发出报警信息并发送消息到设备管理者；2.具有急救事件实时反馈功能，系统发送信息至设备绑定管理者或急救员，并自动显示所发生地位置信息。3.具备GPS位置功能定位，可实时在手机公众号或小程序搜索AED位置。满足以上得9分，每一项不符合少3分。
	9
	

	三、产品价格、配置及相关要求
	1.每台AED报价不超于9700元得10分，不低于9700元但不超于10000元得4分，超于10000元不得分。2.配套AED壁挂箱以及相关宣传资料得4分。
	14
	

	四、售后服务
	产品免费保修6年以上，终身服务.满足以上得5分，免费保修年限低于6年，不得分。电极片在产品免费保质期内，使用后或超过有限期，均可免费赠送得3分，不免费赠送不得分，电池在产品免费保质期内，没电或者非人为损坏，均可免费维修得3分，不免费维修不得分。
	11
	

	 五、信用记录或承诺书
	无违法经营行为，不得违背社会道德风尚，具有良好的社会信誉得6分，其任何一项违背为不得分。
	2
	


4

