总院药房设备技术参数

- 全自动发药机技术参数

1. 系统接口：智能发药系统可与医院现有HIS系统无缝对接，实现医嘱、处方数据双向实时传输、数据同步共享，可接收HIS系统下发处方指令，自动完成各类规格药品的智能调剂、自动发药作业，适配门诊常规药品调剂场景。

2. 药品存储能力：设备整机药品存储容量≥15000盒，支持入库药品品种数量≥800种，满足门诊多样化药品存储及调配需求。

3. 处方调配效率：系统处方发放速度≥400张/小时，设备整体性能可满足门诊日均处方调配量≥3000张的作业需求，保障高峰时段发药效率。

4. 药品补给效率：设备补药速度≥2000盒/小时，补药操作便捷、效率高，可完全匹配设备日常发药及高频调配作业需求。

5. 慢病适配能力：系统具备慢病大批量药品调配解决方案，搭载嵌入式高速发药模块，可针对慢病用药量大、重复取药多的场景，提升慢病处方整体调配效率。

6. 多窗口作业能力：系统支持不少于6个发药窗口同时独立运行，各窗口作业互不干扰、独立调配处方，大幅提升门诊整体发药吞吐量。

7. 取药管理功能：配备智能排号取药解决方案，可对已调配完成的处方进行有序管理，有效避免药房药品堆积、处方积压问题，规范药房取药流程。

8. 系统基础功能：系统集成工作量统计、外处方全分流、智能库存盘点、处方发药数据统计、数据查询与留存等功能，支持药房精细化管理与数据溯源。

9. 设备配置要求：整套系统包含快速发药设备、嵌入式高速发药系统、智能药品拆零设备、药筐传输系统等核心软硬件设备，满足门诊自动化、智能化调剂作业需求。

二、智能麻醉柜技术参数

一、基本要求

1.  具备完善的权限分级管理功能，仅授权人员可登录系统并进行操作，保障系统使用安全性与规范性。

2.  配备符合行业标准的保险柜，具备相关认证资质，同时具备异常情况报警及系统提醒功能，防范药品丢失、违规存取风险。

3.  可与医院现有HIS系统、手麻系统实现无缝对接，能够自动获取医嘱相关信息，并自动生成规范处方，无需额外手动录入。

4.  实现麻精药品“随用、随取、随退、随记录”，具备药品自动识别、数量计数及自动记账功能，确保药品流转全程可追溯。

5.  具备定制化报表生成功能，可自动导出数据，生成符合麻精药品管理要求的各类报表，满足日常管理及核查需求。

6.  具备麻精药品全流程闭环管理功能，涵盖药品批号记录、余液登记、空安瓿回收等相关操作，符合行业管理规范。

7.  具备实时监控功能，可全程记录设备操作流程、药品存取情况，留存操作痕迹，便于后续核查。

8.  配备药品存取感测指引功能，可实现药品品种、数量的精准识别与核对，具备防错纠错能力，减少操作失误。

9.  支持柜内空瓶回收存储功能，可根据实际使用需求，灵活设计空瓶回收存储单元，实现按药品品名、规格分类回收，自动核对空瓶与相关处方信息，自动记录空瓶数量。

10. 实现麻精药品数字化管理，严格记录取药数量、药品批次等关键信息，做到精准“取药留痕”；支持自定义报表生成，可生成电子表单，电子表单保存期限不低于五年，支持按权限查询；具备“一键式”交接班功能，交接班记录按每次交接生成报表留存；支持网络打印功能，可根据需求打印交接班记录、专册登记表、专账登记表、汇总报表等各类管理表单。

三、智能包药机技术参数

1、具备标配独立带RFID芯片药盒≥400个，机内可装储≥400种不同片剂、胶囊剂等药品。

2、具有非机储药、半片药外摆药托盘≥60格，双托盘结构，可交替使用。

3、设备高度≤2M占地面积≤2㎡。

4、系统支持全中文操作，支持一维条码和二维码的识别。

5、分包速度≥60包/分钟

6、设备自带除湿、恒温的温湿度控制功能，在潮湿环境下防止药品受潮、变质。

7、设备带有自动检测功能，能通过屏幕界面及语音提示错包信息并在不停机的情况下自动分补。

8、可以全程记录检测药仓落药及药包出药情况，并且包药过程中可以实时查看，便于药师核对。

四、智能对药机技术参数

1. 设备功能：系统可对接医院信息系统，接收医嘱数据，自动完成针剂药品归集输送，将对应药品输送至药师作业区域，并具备位置提示功能。设备配置智能药盒及通用读写设备，支持统排、单排、打包等多种自动化排药模式。系统可同步提示针剂对应溶媒的存放位置及所需数量，辅助药师完成配药作业。

2. 储药仓位：设备基础储药位≥200个，支持仓位分隔扩展，扩展后总储药位≥400个，可满足针剂药品品类扩容存储需求。

3. 高频药品储位：设备设置专用高频药品储位不少于1组，可存放智能药盒数量≥30个，适配高频使用针剂药品的大批量、高频次调配场景。

4. 系统对接：设备可与医院HIS系统无缝对接，实现医嘱数据实时接收、同步更新。系统根据医嘱自动调度药品，完成药品输送出料，并搭载LED灯光定位提示，精准指引药品存放位置。

5. 药品存储容量：设备整体存储能力可容纳≥20000支常规安瓿瓶、西林瓶等针剂药品，满足住院药房大批量针剂储备与调配需求。

6. 智能定位提示：设备配备射灯精准定位功能，可物理定点指示对应取药药盒；同时触控屏幕同步展示药品存放位置、取药数量等信息，双重提示，降低人工取药差错率，提升配药准确性与作业效率。

五、智能针剂管理柜技术参数

1. 设备功能：系统可对接医院信息系统，接收医嘱数据，自动完成针剂药品归集输送，将对应药品输送至药师作业区域，并具备位置提示功能。设备配置智能药盒及通用读写设备，支持统排、单排、打包等多种自动化排药模式。系统可同步提示针剂对应溶媒的存放位置及所需数量，辅助药师完成配药作业。

2. 储药仓位：设备基础储药位≥200个，支持仓位分隔扩展，扩展后总储药位≥400个，可满足针剂药品品类扩容存储需求。

3. 高频药品储位：设备设置专用高频药品储位不少于1组，可存放智能药盒数量≥30个，适配高频使用针剂药品的大批量、高频次调配场景。

4. 系统对接：设备可与医院HIS系统无缝对接，实现医嘱数据实时接收、同步更新。系统根据医嘱自动调度药品，完成药品输送出料，并搭载LED灯光定位提示，精准指引药品存放位置。

5. 药品存储容量：设备整体存储能力可容纳≥20000支常规安瓿瓶、西林瓶等针剂药品，满足住院药房大批量针剂储备与调配需求。

6. 智能定位提示：设备配备射灯精准定位功能，可物理定点指示对应取药药盒；同时触控屏幕同步展示药品存放位置、取药数量等信息，双重提示，降低人工取药差错率，提升配药准确性与作业效率。

六、静脉输液成品分拣机技术参数

1. 分拣核验功能：设备搭载扫描核验及视觉核验装置，可对调配完成的输液成品进行智能识别与信息核对，精准匹配对应病区信息，自动将输液成品分拣至指定病区储位，保障输液成品分拣准确性。

2. 病区储位配置：设备支持溶媒分拣存储，可适配不少于48个独立病区储位分拣作业，满足多病区输液成品分类收纳需求。

3. 储位显示功能：各病区储位配套独立显示屏幕，可实时展示对应储位的溶媒分拣信息、药品信息、归属病区等相关数据，方便工作人员核对核查。

4. 设备分拣效率：设备额定分拣速度≥2000袋/小时，可满足药房大批量输液成品、溶媒的持续分拣作业需求，适配高峰作业场景。

5. 满载停机功能：系统支持自定义储位满载阈值，当储位分拣数量达到预设数值、药筐满载时，设备可自动停止分拣运行，避免物料溢出、分拣出错。

6. 异常回收功能：设备具备智能异常回收机制，针对分拣异常、未成功匹配病区的溶媒成品，可自动传送至回收区域，完成异常物料归集回收，保障设备持续稳定运行