消毒供应中心总院一般设备技术参数

- 环氧乙烷生物阅读器技术参数

1.生物监测需符合WS310.3-2016环氧乙烷灭菌生物监测相关标准，满足行业通用生物监测要求。

2.配备培养孔不少于10个，可满足多批次生物监测需求，保障监测覆盖面。

3.培养温度控制精度高，温度波动不超过±2℃，确保培养环境稳定，符合生物监测标准。

4.具备结果可视化显示功能，可清晰呈现生物监测结果，便于直观查看。

5.结果阅读时间≤4小时，同时配备时间显示功能，可准确记录阅读时间，便于追溯。

6.具备程序自检功能，可自动检测设备运行状态，及时发现异常并触发报警。

7.支持实时、远程监控功能，可实现监测数据实时传输，便于全过程追溯管理，满足追溯管理要求。

二、环氧乙烷气体浓度监测仪技术参数

1.测量量程：支持0-200ppm测量范围，可满足常规检测需求；最低监测极限≤0.5ppm，确保检测精度达标。

2.响应与精度：响应时间≤40S，测量精度≤5%，显示精度符合行业通用标准，可清晰呈现检测数据。

3.外壳与防护：采用GRP材质打造，防护等级达到NEMA4、IP66/67标准，具备良好的防尘、防水、防爆性能，满足各类使用场景需求。

4.认证要求：产品需通过SIL2认证、ATEX防爆认证、CE认证及国家计量认证，符合行业通用技术规范，确保设备合规性。

5.整体要求：各项性能指标符合行业通用标准，适配多种检测场景，操作便捷，可满足日常检测及追溯需求。

三、过氧化氢浓度监测仪技术参数

1、测量量程0～50ppm，最低检出极限≤0.1ppm；

2、设备响应时间≤40s，测量误差≤5%，显示数据精准稳定；

3、外壳采用GRP材质，整体防护等级满足NEMA4、IP66/67防护要求，防尘防水、耐腐耐用；

4、设备须具备SIL2安全认证、ATEX防爆认证、CE认证及国家计量相关合规资质。