采购需求

包组1

（一）设备：数字化摄影X射线系统（DR）

数量：6套

一、 整 体 要 求

设整机双立柱型机架式结构加平板探测器系统，能进行人体全身各部位的立位、卧位、水平侧位、担架位、轮椅位等X 线影像学检查，实现X 线数字成像、数字图像网络传输、打印、存贮管理及激光打印胶片、完善的图像后处理功能。

二、 主 要 配 置 和 技 术 参 数 要 求

（1） 平 板 探 测 器 ：

1、材料，碘化铯+ 非晶硅（整板，非拼接）；

2、.结构，移动式平板探测器；

3、总像素：平板≥900万；

4、最小像素尺寸：≤140μm；

5、有效数据位数：≥16bit；

6、提供无线平板探测器自动充电装置，且支持任意放置均可充电，无需考虑无线平板探测器的

（2）X 射 线 管 ：

1.双焦点：小焦点≤0.6mm；大焦点≤1.2mm；

2.管套热容量：≥1250kHu；

3.阳极最大转速：≥3200r/min；

4.阳极热容量：≥220kHu；

8. 片盒内提供无线平板探测器自动充电装置，且支持任意放置均可充电，无需考虑无线平板探测器的

（3）影像数据集中储存管理，系统可实现与总院系统互联互通，可实现报告查询、打印。

配置清单

- 具有影像数据中心：可实现患者主索引、数据管理、影像归档、DICOM影像浏览。

- 具有平台配置中心：可实现用户及权限管理、系统配置、设备接入服务（台含放射、超声、心电设备接入）。

- 具有影像业务中心：可实现检查登记、检查执行、远程诊断申请、一体化报告编辑、报告回传与打印

- 具有心电业务中心：检查登记、波形采集与浏览、远程诊断、一体化报告编辑、报告回传与打印。

- 具有超声业务中心：检查登记、图像采集、报告编辑。

- 集成接口软件：可实现与开平市中心医院院内PACS系统集成接口；与基层HIS系统集成接口。

（4）清单

1、摄 影 床

2、高 压 发 生 器 装 置

3、X 射 线 管 支 撑 装 置

4、平 板 探 测 器

5、工作站和图像处理设备

6、影像数据集中储存管理系统

（二）设备：便携式超声诊断仪

数量：7台

1、探头;凸阵探头1 个，线阵探头1个，心脏探头1把

2、专用台车1个

3、探头扩展器1个

4、内置电池1套

- 设备：掌上彩色多普勒超声诊断仪

- 数量：5台

- 主机 1台

- 心腹联合探头 1个

- 微凸探头 1个

- 充电器（含转换线） 1个

- 手提箱 1个

- 10平板显示器 1套

- 设备：胶片打印机

- 数量：1台

- 打印速度：14″×17″≥70 张/小时；8″×10″≧90 张/小时；

- 胶片输入同时在线 2 个耗材供片盒，每个可容纳≥100 张胶片；

- 胶片尺寸：14″×17″、11″×14″、10″×12″8″×10″等；

- 界面接口标准：10/100/1000Base-T 以太网（RJ-45）；

- 影像控制根据连接设备自动完成图像处理；

- 控制面板：触摸显示屏，显示警报、故障及状态；

- 胶片保质期：≥2 年；

- 胶片不含铅，镉，汞，六价铬，多溴联苯和多溴二苯醚等有害物质，并提供依据；

- 胶片类型：医用干式胶片；

- 胶片类型：医用干式热敏胶片（蓝色和透明）；

- 网络协议：DICOM 联网打印；

- 图像格式：DICOM；

- （五）设备：心电图机

- 数量：5台

- 1.主要功能：所有年龄段人体心电信号的测量、采集、显示记录和分析；

- 2.设备功能：静息 12 导联心电图、运动后检查、RR 间期检查；

- 3.输入保护：标配导联线内附除颤保护电路；

- 4.AD 采样率： ≥750000Hz/Ch；

- 5.输入阻抗： ≥50MΩ;

- 6.标准灵敏度：10mm/mV,误差≤±5%；

- 7.输入设备：可连接条码枪、读卡器；

- 8.网络：标配 LAN 有线网络接口，内置WIFI 网络连接；

- 9.数据存储格式：PDF/XML/DAT；

- 10.数据传输方式：DICOM/ECTP；

- 包组2

- （一）设备：除颤监护仪

- 数量：1台

- 1.标配手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED 功能适用于 29 天以上人群，除颤能量≥360J；

- 2.除颤监护仪采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能；

- 3.手动除颤分为同步和异步两种方式，能量分≥20 档，可通过体外电极板进行能量选择；

- 4.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换；

- 5.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作；

- 6.AED 除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8 小时；

- 7.支持快速除颤，开机时间≤2s，充电至 200J≤4s，除颤后心电基线恢复时间≤2.5s；

- 8.体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式；

- 9.可选配无创血压监测功能，收缩压测量范围：25～290mmHg（成人）、25～240mmHg（小儿）、25～140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10～250mmHg（成人）、10～200mmHg（小儿），10～115mmHg（新生儿）；

- 10.支持关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）；

- 11.支持自检放电能量精度显示和打印；

- （二）设备：洗胃机

- 数量：1台

- 1 ★具备手动和全自动洗胃功能，用于急诊抢救口服毒物或食物中毒患者，及适应症患者术前洗胃

- 2具备强力换向结构，使管路更通畅

- 3 通过压力传感器实现压力自动控制

- 4 面板显示洗胃循环次数等数据，便于观察洗胃进展

- 5 具有进出胃液量平衡控制功能

- 包组3

- 设备：眼底照像机

- 数量：1台

- 视场角度：单次拍摄视场角≥45 °允许误差±5 ° ,

- 内置专用CCD 相机，确保图像清晰呈现眼底细节。

- 屈光补偿：屈光不正补偿范围≥±15D，适配不同屈光状态患者。

- 支持免散瞳拍摄

- 基础模式：支持免散瞳彩照、散瞳彩照、无赤光照相功能，可选手动/自动曝光控制。

- 设备：高血压治疗系统

- 数量：1台

- 1、≥三种治疗模式可任意选择；

- 2、随时监测血压，即可测量血压又可降血压、系统带语音播报功能；

- 3、结构及组成：治疗仪由电路控制、脉冲振动气流发生器、气流分配阀和医用硅胶管组成；

- 4、脉率：40~180次/分钟，误差不大于±5%；

- 5、血压：30-250mmHg范围内；

- 设备：糖尿病足筛查盒

- 数量：1台

- 1、超声输出功率≤ 50mW/cm2；

- 2、设备工作模式：连续波；

- 3、超声探头：工作频率：8.0MHz ±10%；输出参数：Ｉob<10mW/cm2  Ｉspta<100mW/cm2；

- 包组4

- 设备：高压消毒炉（高压灭菌锅）

- 数量：4

- 1、约200L

- 2、额定工作压力：0.21MPa-0.25MPa。

- 3、额定工作温度≥134℃。

- 4、显示功能：能实时显示温度、压力、时间、运行状态、故障报警等信息。

- 5、蒸汽产生方式：内置蒸汽发生器（汽水内循环），无需外接蒸汽源。

- 设备：脉动真空压力蒸汽灭菌器

- 数量：1

- 1、脉动真空升温，额定工作压力：0.21MPa-0.25MPa。

- 2、额定工作温度≥134℃。

- 3、显示功能：能实时显示温度、压力、时间、运行状态、故障报警等信息。

- 4、蒸汽产生方式：内置蒸汽发生器（汽水内循环），无需外接蒸汽源。功率≧90KV

- 5、有效容积：≧0.3立方米

- 设备：脉动真空压力蒸汽灭菌器

- 数量：1

- 1、脉动真空升温，额定工作压力：0.21MPa-0.25MPa。

- 2、额定工作温度≥134℃。

- 3、显示功能：能实时显示温度、压力、时间、运行状态、故障报警等信息。

- 4、蒸汽产生方式：内置蒸汽发生器（汽水内循环），无需外接蒸汽源。功率≧90KV

- 5、有效容积：约0.8立方米

- 包组5

- （一）设备：显微镜

- 数量：2

- 1、物镜：平场消色差物镜，满足以下参数，（提供原厂彩页材料供核对）

- 4X（N.A.≥0.1，W.D≥18.5mm）

- 10X（N.A.≥0.25，W.D≥10.6mm）

- 40X（N.A.≥0.65，W.D≥0.6mm）

- 100XO（N.A.≥1.25，W.D≥0.13mm）

- 2、双目

- （二）设备：生物安全柜

- 数量：5

- 1、流入气流平均风速≥0.50m/s，下降气流平均风速≥0.30m/s；

- 2、空气过滤器：针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.999%；

- 3、A2级生物安全柜，产品执行标准：中华人民共和国医药行业标准《YY 0569-2011》。

- 4、气流模式：达到30%外排，70%内循环要求。

- 5、工作区尺寸：长、宽、高≥600*500*520mm；

- 6、柜内电源：防水插座设计，整机具有断电保护功能。

- （三）设备：尿液分析仪

- 数量：5

- 1、测定原理：反射光电比色法。

- 2、可测项目：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、比重、隐血、3、pH、维生素 C、肌酐、尿钙、微量白蛋白、ACR。

- 4、校准功能：配有试纸条校准功能。

- 包组6

- 设备：气动体外、冲击波理疗仪

- 数量：1

- 1、工作压力：1×102kPa～5.0×102kPa（1~5.0bar），调节步进值0.1×102kPa。

- 2、最大能量密度：5mJ/mm2。

- 3、冲击频率：1～22Hz，调节步进值0.5Hz。

- 4、冲击次数：100～9900次，调节步进值100次。

- 5、冲击模式：单次冲击、自动脉冲、手动脉冲和自动间歇。

- 设备：冲击波治疗仪

- 数量：2

- 1、工作压力：1×102kPa～5.0×102kPa（1~5.0bar），调节步进值0.1×102kPa。

- 2、最大能量密度：5mJ/mm2。

- 3、冲击频率：1～22Hz，调节步进值0.5Hz。

- 4、冲击次数：100～9900次，调节步进值100次。

- 5、冲击模式：单次冲击、自动脉冲、手动脉冲和自动间歇。

- 设备：电磁式体外冲击波治疗仪

- 数量1

- 1、8 寸触摸屏显示，操作方便

- 2、压强调节范围：1～5(10°kPa),步进 0.1(10°kPa),最大能量密度 5mJ/mm2

- 3、治疗探头频率：1～22Hz,步进 0.5Hz,允差±10%

- 4、冲击波次数：100-9900 次，步进 100 次

- 5、传导子：标配六种传导子，包含聚焦/深层/穴位/变频治疗头

- 6、处方：具有处方 200 个

- 7、治疗手枪轻巧，设计符合人体工程学，具有防滑圈和减震功能

- 8、内置空气压缩机，静音小，后期无需经常保养维护

- 9、具有人体解剖图，可快速选择相应部位处方

- 10、具有语音播报功能，开始和结束时有语音提示

- 11、具有手枪自动识别检测功能

- 12、立式冲击波，推车式设计，方便移动

- 设备：中频治疗仪

- 数量：2

- 1、输出通道：四通道配置；四路可独立控制，同时治疗四位患者/或四个部位；亦可组合使用，形成2组平面干扰治疗。

- 2、内置多达102种治疗处方，分5种治疗模式（多步模式、音频模式、正弦调制、脉冲调制、干扰模式）可选。

- 设备：煎药机

- 数量：1

- 1、容量：≥20000ml*1

- 2、功率：2000W+800W

- 3、常温常压煎煮。

- 设备：超声波治疗仪

- 数量：4

- 1、声工作频率：1MHz±10%和3MHz±10%。

- 2、额定输出功率：7.50W±20%； 3.30W±20%；

- 3、治疗头有效辐射面积：2.5 c㎡±20%； 1.1 c㎡±20%；

- 设备：超短波治疗仪

- 数量：3

- 1、额定输入功率：400VA。

- 2、辐射器尺寸：φ80×95mm，允差±5mm。

- 3、配有可旋转支臂。

- 4、治疗时间：0～30min，连续可调，级差1min。

- 5、输出方式 连续式和脉冲式。

- 6、辐射器驻波比：不大于3。

- 7、外形尺寸（长×宽×高）：≥420×357×245mm。

- 8、工作频率：2450MHz±50MHz。

- 9、输出功率：0～50W连续可调，级差1W。

- 设备：悬吊系统

- 数量：1

- 1.双滑移悬挂设备：承重≥200公 斤

- 2.悬吊康复训练器：承重≥200公 斤

- 3.配有不同规格的悬带，便于悬吊起身体不同部位肌肉放松装置，悬吊康复软件

- 设备：电子生物反馈治疗仪

- 数量：1

- 主要由信号采集器、生物反馈仪软件、信号接收器组成。其中信号采集器包含表面肌电传感器、重复性脉搏血氧饱和度探头、脑电传感器三部分。

- 设备：便携式干扰电治疗仪

- 数量：1

- 1、治疗仪工作环境；

- a)环境温度范围：+10℃～＋40℃；

- b)环境湿度范围：30％～75％；

- c)大气压力范围：700hPa～1060hPa；

- 2、额定电源：AC 220V ；额定频率：50Hz；

- 3、单通道三维输出

- 4、输出波形；正弦波。

- 5、治疗仪工作频率：5kHz，允差±10%。

- 6、输出电流范围：每路输出电流有效值不大于60mA。

- 7、差频频率范围：0～200Hz，允差±10%。

- 8、动态节律至少包含：15s、18s；允差±10%。

- 动态位移应不超过动态节律的：±30%。

- 9、差频周期：≤30s，允差±10%。

- 10、定时设置范围：1～30min连续可调，极差1min，允差±5%；

- 治疗时间结束后有蜂鸣音提示。

- 11、调幅度：≤30%；允差±5%。

- 12、额定输入功率：110VA。

- 13、治疗处方；至少包含6个固定处方。

- 14、运行模式；连续运行。

- 15、治疗仪输出电流稳定度：不大于10%。

- 设备：超激光疼痛治疗仪

- 数量：1

- 不少于两路独立输出，至少可同时治疗两位病人，治疗臂关节使用万向节，旋转自由，定位准确偏振光导光系统材料采用高精度的石英光棒导光，特制组合光源

- 设备：磁振热治疗仪

- 数量：1

- 1、磁场强度范围：≤38mT；

- 2、振动频率：50Hz，允差±1Hz；

- 3、振动幅度：2mm～5mm；

- 设备：电针治疗仪

- 数量：2

- 1 输出波形：正弦波、方波、尖峰波、三角波；

- 2 频率范围：低频、中频、高频；

- 3 脉冲宽度：0.1-0.5毫秒之间；

- 4 输出电流：电流范围：0-100 mA，电流强度可调，以适应不同患者的耐受度；

- 5 输出电压：电压范围：0-100 V；

- 6 调制方式：连续调制、间歇调制、疏密调制等；

- 7 自动定时：定时范围0分钟-30分钟；

- 8 安全保护：过流保护、短路保护；

- 9 电极类型：贴片电极、针夹电极；

- 10 输出接口：至少6个输出接口。

- 设备：低频电子脉冲治疗仪

- 数量：1

- 1、输出波形；单向三角波；输出频率：2Hz-998Hz；

- 2、脉冲宽度：70μs～300μs可调（允差±10%）；

- 3、单个脉冲能量：不大于300mJ；

- 设备：电子艾灸治疗仪

- 数量：1

- 路多通道输出，可单独进行温度设置。35℃～65℃连续可调，误差≤±3℃，上限≤60℃。

- 可替代艾条灸，支持隔姜灸、隔蒜灸、隔盐灸、隔附子饼灸、温针灸、发泡灸、化脓灸。

- 设备：多功能颈腰牵引床

- 数量：4

- 1、腰部热疗加热温度45℃，允差±3℃，超过45℃超温保护装置启动，避免烫伤患者。

- 2、颈腰椎一体化牵引，可以针对两个患者分别或同时进行颈椎或腰椎牵引。

- 3、腰椎牵引具有≥8种牵引模式，牵引力自动补偿功能。

- 设备：干扰电治疗仪

- 数量：3

- 1、治疗仪工作环境；

- a)环境温度范围：+10℃～＋40℃；

- b)环境湿度范围：30％～75％；

- c)大气压力范围：700hPa～1060hPa；

- 2、额定电源：AC 220V ；额定频率：50Hz；

- 3、单通道三维输出

- 4、输出波形；正弦波。

- 5、治疗仪工作频率：5kHz，允差±10%。

- 6、输出电流范围：每路输出电流有效值不大于60mA。

- 7、差频频率范围：0～200Hz，允差±10%。

- 8、动态节律至少包含：15s、18s；允差±10%。

- 动态位移应不超过动态节律的：±30%。

- 9、差频周期：≤30s，允差±10%。

- 10、定时设置范围：1～30min连续可调，极差1min，允差±5%；

- 治疗时间结束后有蜂鸣音提示。

- 11、调幅度：≤30%；允差±5%。

- 12、额定输入功率：110VA。

- 13、治疗处方；至少包含6个固定处方。

- 14、运行模式；连续运行。

- 15、治疗仪输出电流稳定度：不大于10%。

- （十九）设备：红光治疗仪

- 数量：1

- 1、波长范围：远红外峰值能量波长范围：2～10μm

- 2、光谱范围：宽谱远红外

- （二十）设备：蜡疗机

- 数量：1

- 现代技术融为一体，利用石蜡保温性能好，从固态到液态熔化点低的特点，通过蜡直接接触皮肤的传导面而引起温热、机械固化挤压及滑润等特性来达到治疗目

- （二十一）设备：排号及呼叫系统

- 数量：1

- 1、患者自助取号时，系统自动接收HIS 的处方信息，根据现场排队取号数据状态，实时分配窗口号，并驱动排队叫号设备自动打印排队取药的信息。

- 2、配置扫描装置，实时扫描患者取药单据上的二维码，根据排队信息，自动打印取药单据。

- 3、可自定义设置单据内容，包含但不限于：取药窗口、患者信息和处方信息等信息。

- 4、配置≥1台排号机。

- （二十二）设备：上肢康复机器人

- 数量：1

- 适合各种上肢康复训练

- （二十三）设备：神经肌肉电刺激仪

- 数量：2

- 至少具有四个独立电刺激通道，四个独立肌电反馈通道、一个内置压力反馈通道。

- 使用物理旋钮调节电流强度，每个通道均设置各自的独立旋钮控制。

- 预设多种肌肉功能评估方案，包括盆底肌肉评估和外周肌肉评估等，支持多媒体动画形式评估。

- 治疗功能及输出路（线）数：具备成人连续脉冲治疗模式和儿童交替脉冲治疗模式。治疗（成人、儿童）模式： ≧2 路 (≧4 线）

- 开路电压峰值：≤ 150V

- 定时范围：1-99min

- （二十四）设备：吸附式点刺激低频治疗仪

- 数量：1

- 组电路输出，共12个治疗点；

- 负载为500Ω时，仪器最大输出电流有效值：应不大于50mA；

- 脉冲宽度：SSP电极时为50μs ，普通电极时为150μs；

- 治疗时间：1min-99min可调，步长1 min；

- （二十五）设备：下肢主被动训练仪

- 数量：1

- 适合各种下肢主被动训练

- （二十六）设备：熏蒸治疗机

- 数量：1

- 加温熏蒸治疗，有漏电保护。

- （二十七）设备：医用无线中低频治疗仪

- 数量：1

- 无线对接治疗功能,工作频率0.5—1000HZ，主要作用是调节人体免疫力、内分泌、神经系统疏通经络，改善微循环。

- （二十八）设备：语言障碍治疗仪

- 数量：1

- 语言评估和训练功能

- （二十九）设备：智能疼痛治疗仪

- 数量：2

- 具有发散式红外辐射头输出光谱在0.4～4.0μm，连续输出光功率范围为0～30W，分档可调；

- 具有集束式偏振光辐射头输出光谱在0.6～1.6μm，连续输出光功率范围为0～1.5W，分档可调；