开平市中医院制剂室设备采购项目

开平市中医院制剂室设备采购项目


遴选响应文件外包封格式                                              
开平市中医院制剂室设备

采购项目

遴 选 响 应 文 件
   年  月  日   时  分前不得开封
遴选响应人：                              （盖单位章）
法定代表人或授权代表人：                 （签字/盖章） 

详细地址：                                        

联系电话：                                        

         年         月        日 

遴选响应文件封面格式：

开平市中医院制剂室设备

采购项目
遴

选

响

应

文

件

遴选响应人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字/盖章）：

日      期：          年     月     日
目录：
目录

1：报价表 ....................................................................................（页码）
2：技术响应文件..........................................................................（页码）
3：遴选响应函..............................................................................（页码）
4：遴选响应人信息登记表..........................................................（页码）
5：法定代表人授权委托书..........................................................（页码）
6：法定代表人身份证明文件......................................................（页码）
7：遴选响应人合法资格及资质证明文件..................................（页码）
8：供货、质量保证书..................................................................（页码）
9：遴选响应承诺函......................................................................（页码）
10：售后服务承诺书....................................................................（页码）
11：信誉良好承诺函....................................................................（页码）
12：遴选响应人认为其它需要说明情况的有效文件................（页码）

（请响应人根据相应文件具体位置设置页码）

1-报价表：
报价一览表

项目名称：开平市中医院制剂室设备采购项目

	序号
	项目内容
	预算单价
	数量
	单位
	响应单价
	响应金额
	交货时间
	交货地点
	备 注

	1
	40g/h臭氧机
	31000
	1
	台
	
	
	自合同签订后      个工作日内完成
	开平市中医院
	

	2
	60g/h臭氧机
	33000
	1
	台
	
	
	
	
	

	3
	100g/h臭氧机
	37000
	1
	台
	
	
	
	
	

	4
	立式胶囊抛光机
	72000
	1
	台
	
	
	
	
	

	5
	紫外可见分光光度计
	7000
	1
	台
	
	
	
	
	

	
	供应商响应总价（小写）¥：

	
	人民币（大写）: 


说明： 
响应总价金额不超过本项目预算金额，含税全包价，单位为人民币元。
响应供应商报价总价为完成本项目所需的全部费用的总和，包括但不限于以上设备及配套设施的采购、运输、安装调试、培训及售后服务、税费等为达到采购人使用需求而产生的一切可预见或不可预见的费用。 

响应供应商名称（公章）：

法定代表人/授权代表（签字或盖章）：

日 期：
产品明细表

【填写说明：供应商根据项目实际内容填写，表格仅供参考，格式自拟】

	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	单位
	数量

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


遴选响应人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字/盖章）：

出具日期：

2：技术响应文件

技术响应程度

设备1：40g/h臭氧机 1台
	项目需求参数指标
	响应程度

（完全响应/负偏离）
	偏离说明
	证明文件

所在位置

	项目
	参数指标
	
	
	

	▲1.臭氧产量
	≥40g/h
	
	
	

	2.臭氧应用浓度
	≥80mg/l
	
	
	

	3.空气露点温度
	≤-45℃
	
	
	

	4.臭氧出口管径
	G1/2”（DN15）
	
	
	

	5. 冷却水温度
	≤25℃
	
	
	

	6.环境温度
	≤40℃
	
	
	

	7.氧气用量
	≤2.0m³/h
	
	
	

	8.设备功率
	≤2.0kw
	
	
	

	9.外型尺寸
	长≤600mm，宽≤500mm，高≤1500mm
	
	
	

	10.配置
	10.1.不低于304不锈钢机箱；
	
	
	

	
	10.2.可调式高频高压臭氧电源；
	
	
	

	
	10.3.水冷式臭氧放电管；
	
	
	

	
	10.4.空气流量计；
	
	
	

	
	10.5.缺水、缺气、高温报警装置。
	
	
	

	
	★10.6.自带气源装置（集成空压机及过滤装置，提供洁净干燥的气源）。
	
	
	


设备2：60g/h臭氧机1台
	项目需求参数指标
	响应程度

（完全响应/负偏离）
	偏离说明
	证明文件

所在位置

	项目
	参数指标
	
	
	

	▲1.臭氧产量
	≥60g/h
	
	
	

	2.臭氧应用浓度
	≥80mg/l
	
	
	

	3.空气露点温度
	≤-45℃
	
	
	

	4.臭氧出口管径
	G1/2”（DN15）
	
	
	

	5.冷却水温度
	≤25℃
	
	
	

	6.环境温度
	≤40℃
	
	
	

	7.氧气用量
	≤2m³/h
	
	
	

	8.设备功率
	≤2.0kw
	
	
	

	9.外型尺寸
	长≤800mm，宽≤500mm，高≤1500mm
	
	
	

	10.配置
	10.1.不低于304不锈钢机箱；
	
	
	

	
	10.2.可调式高频高压臭氧电源；
	
	
	

	
	10.3.水冷式臭氧放电管；
	
	
	

	
	10.4.空气流量计；
	
	
	

	
	10.5.缺水、缺气、高温报警装置。
	
	
	

	
	★10.6.自带气源装置（集成空压机及过滤装置，提供洁净干燥的气源）。
	
	
	


设备3：100g/h臭氧机1台
	项目需求参数指标
	响应程度

（完全响应/负偏离）
	偏离说明
	证明文件

所在位置

	项目
	参数指标
	
	
	

	▲1.臭氧产量
	≥100g/h
	
	
	

	2.臭氧应用浓度
	≥80mg/l
	
	
	

	3.空气露点温度℃
	≤-45℃
	
	
	

	4.臭氧出口管径
	G1/2”（DN15）
	
	
	

	5.冷却水温度
	≤25℃
	
	
	

	6.环境温度
	≤40℃
	
	
	

	7.氧气用量
	≤3m³/h
	
	
	

	8.设备功率
	≤3.0kw
	
	
	

	9.外型尺寸
	长≤1000mm，宽≤500mm，高≤1500mm
	
	
	

	10.配置
	10.1.不低于304不锈钢机箱；
	
	
	

	
	10.2.可调式高频高压臭氧电源；
	
	
	

	
	10.3.水冷式臭氧放电管；
	
	
	

	
	10.4.空气流量计；
	
	
	

	
	10.5.缺水、缺气、高温报警装置。
	
	
	

	
	★10.6.自带气源装置（集成空压机及过滤装置，提供洁净干燥的气源）。
	
	
	


设备4：立式胶囊抛光机1台

	项目需求参数指标
	响应程度

（完全响应/负偏离）
	偏离说明
	证明文件

所在位置

	项目
	参数指标
	
	
	

	1.抛光功能
	具备胶囊抛光及消除静电功能。
	
	
	

	2.分选功能
	可自动分选出装量轻微、空壳、碎片及体帽分离的不合格胶囊。
	
	
	

	3.材质要求
	与药品接触的部件均采用304/316材质或符合现代药品生成要求的材质。
	
	
	

	4.清洗要求
	主轴上的毛刷可拆卸、清洗，整机清洗无死角，符合GMP要求。
	
	
	

	5.适用胶囊号
	包括但不限于000#—4#
	
	
	

	▲6.生产效率
	≥7000粒/min
	
	
	

	7.压缩空气压力
	≥0.2Mpa
	
	
	


设备5：紫外可见分光光度计1台

	项目需求参数指标
	响应程度

（完全响应/负偏离）
	偏离说明
	证明文件

所在位置

	项目
	参数指标
	
	
	

	1.光学系统
	≥1200L/mm光栅，单光束
	
	
	

	2.波长范围
	≥200-1000nm
	
	
	

	3.光谱带宽
	≤4.0nm
	
	
	

	4.波长精度
	≤±2nm
	
	
	

	5.波长重复性
	≤1nm
	
	
	

	6.光度精度
	≤0.5%T
	
	
	

	7.光度重复性
	≤0.2%T
	
	
	

	8.光度范围
	≥0-200%T
	
	
	

	▲9.杂散光
	≤0.1%T
	
	
	

	▲10.稳定性
	≤±0.002A /h（500nm处）
	
	
	

	11.波长设置
	自动
	
	
	

	12.输出
	包括但不限于RS-232串口
	
	
	

	13.光源
	氘灯、钨灯
	
	
	


（供应商须填好以上表格，做好自我评测）
3：遴选响应函：
遴选响应函

致：开平市中医院 ：

我方仔细研究了贵单位“开平市中医院制剂室设备采购项目”的遴选文件，我方有能力也完全同意承担遴选文件规定的遴选响应人的全部责任和义务。

我方保证：

1.我方已仔细研究了全部遴选文件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2.我方完全响应遴选文件第二部分“采购需求”第三点“技术服务要求”及第四点“售后服务要求”的全部内容。

3.如果我方供货，我方将按时与贵方签署合同并按照采购人的要求按时送货上门。我方同意本遴选响应文件始终对我方具有约束力。

4.根据遴选响应人须知的规定，我方承诺提供的响应资料是真实的，我方不会为达成此项目同贵方进行任何不正当联系。不在整个响应过程中有任何违规行为。成交后按时签订、执行合同；严格遵守响应承诺。在正式合同准备好和签字前，本遴选响应文件及贵方的成交通知书将构成约束我们双方的合同。

5.我们完全理解，最低价不是成交的唯一因素。无论成交与否，我们愿意承担由遴选响应准备直至签订合同协议前后所发生的一切费用。

6.我们同意提供贵方要求的有关本次遴选响应的其它任何资料。

（以下空白）

遴选响应人：                    （盖章）
法定代表人或授权代表人：       （签字/盖章）                    

出 具 日 期：             年      月      日

4：遴选响应人信息登记表：
遴选响应人信息登记表

	
	遴选响应人（供应商/生厂商）

	遴选响应人

名称
	必须填写！！！

	营业执照编号
	必须填写！！！

	地    址
	须和营业执照一致！！！

	联 系 人
	必须填写！！！

	联系电话

（移动电话）
	必须填写！！！

	联系电话

（固定电话）
	

	邮    箱
	


5：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书
本法定代表人授权委托书声明：我      （姓名）系                          （遴选响应人名称）的法定代表人，现授权委托       （全权代表姓名）        （在本单位职务）为我公司代理人，以我公司的名义参加“开平市中医院制剂室设备采购项目”的遴选活动。代理人在响应、遴选、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无权转委托，特此委托。


 SHAPE \* MERGEFORMAT 





 SHAPE \* MERGEFORMAT 



遴选响应人：（公章）                   
法定代表人：（签字或盖章）                   
日  期：    

6：法定代表人身份证明文件
法定代表人身份证明文件

致开平市中医院：
本人 （姓名） 系  （单位名称）   法定代表人，代表我公司参加贵单位组织的“开平市中医院制剂室设备采购项目”的遴选活动。
本人代表我公司所签署的一切文件等相关法律文书，均由我公司承担法律责任。
法定代表人姓名：            性别：        年龄：             

身份证号：                                      
特此声明。

授权单位（公章）：


法定代表人（签字或盖章）：



 
    年   月   日
7：遴选响应人合法资格及资质证明文件

遴选响应人营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一营业执照），第二类医疗器械经营备案凭证、医疗器械注册证、《医疗器械生产许可证》或《消毒产品生产企业卫生许可证》（如有）等。

8：供货、质量保证书
供货、质量保证书

致开平市中医院:                        
作为供应　臭氧机等设备　的企业(企业名称): 　　　　　　　　　　　　　　　　　，我单位同意上述产品参与“开平市中医院制剂室设备采购项目”的遴选工作。根据遴选文件的规定，我单位的产品在遴选项目中，一旦成交并依法签订服务合同后,我单位保证:上述产品符合国家质量标准、行业标准和专业标准等相关标准和遴选响应文件响应程度，响应有效期及合同签订有效期内,保证按遴选文件、遴选响应文件响应要求及合同等具体要求向采购人提供产品。如有违反,愿依法承担违约责任。
我单位保证出具的产品质量及货源保证书真实,合法,并愿承担一切法律责任。
本保证书有效期限为：遴选之日起60天的遴选响应有效期内。如果成交，有效期延长至合同终止日止。

单位名称(盖章):        
　　 　    　　

日 期:     年   月   日

9：遴选响应承诺函

遴选响应承诺函

致：开平市中医院

在参与“开平市中医院制剂室设备采购项目”的遴选活动中，我公司郑重承诺：

一、遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加本项目的遴选响应；

二、不在遴选响应文件中提供虚假材料，承诺所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他遴选响应人相互串通响应，排斥其他遴选响应人的公平竞争，损害采购人或其他遴选响应人的合法利益；

四、不与采购人串通响应，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不对采购人及遴选委员会成员进行任何形式的行贿以牟取成交；

六、不以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

七、不出卖资质，让他人挂靠响应；不转包或分包项目；

八、不恶意压低或抬高响应报价；不在遴选结束后进行虚假恶意投诉；

九、参加本次遴选活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

十、没有被政府有关部门通报列入黑名单；

十一、未使用单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参与本项目的遴选响应；非联合体参与本项目的遴选响应；
十二、若我方成交，除因不可抗力或遴选文件认可的情形以外，不无故放弃成交项目，不在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容。无故未按时（即超出成交结果公示期满后15日历天）领取成交通知书，无故未按时（即超出领取成交通知书后30日历天）与采购人签订合同，视为我方无故放弃成交权利；

十三、本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担由此引起的一切后果和相应法律责任。

         遴选响应人：                           （盖单位公章）

                                  法定代表人：                           （签字/盖章）

授权代表人：                           （签字） 

出 具 日 期：             年      月      日

10：售后服务承诺书

售后服务承诺书

产品名称：
	保修期
	在项目完成验收合格起计算，保修期如下：

40g/h臭氧机：      个月。

60g/h臭氧机：      个月。

100g/h臭氧机：      个月。

立式胶囊抛光机：      个月。

紫外可见分光光度计：      个月。

	售后服务承诺
	响应人具有完善的售后服务体系和相关制度，服务流程清晰，具备稳定的售后服务部门或人员，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

响应人提供三包服务，保修期内服务方式均为上门服务，由此所产生的一切费用均由响应人承担。

保修期内，设备出现异常或故障时，自采购人报障时起算，中选单位需在1小时内响应，24小时内到达设备维修现场，48小时内解决问题。若在48小时内仍未能有效解决的，中选单位需在随后24小时内提供不低于原规格型号档次的故障件备件或备用设备供采购人代替使用。

终身售后服务。无论在保修期内或保修期外，均需提供上门服务。（技术要求中有特别要求的以技术要求为主）

需为采购人的技术人员提供实地设备操作、维护培训等服务。
其他 ：                    。


备注：1. 若还有其他技术及售后服务承诺，可在继续添加，无则其他处填写“无”字样。

单位名称（盖章）：

出具日期：

11：信誉良好承诺函

信誉良好承诺函

	项目
	承诺内容

	企业信誉
	    我公司遵守国家有关的法律、法规和政策，近三年内，在参加招投标活动和经营活动中没有重大违法、违纪行为；具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、投标资格被暂停或取消、财产被接管、冻结或破产状态，没有骗取中选和严重违约、没有处于被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形，具有足够的流动资金，有履行合同能力。遴选响应人及拟派项目负责人没有被行政主管部门处以不良记录或黑名单。

如采购人发现本声明不实，我公司接受遴选响应按无效处理的决定。


遴选响应人：                           （盖单位公章）

                             法定代表人：                           （签字/盖章）

                                                 出 具 日 期：       年    月    日 

12：遴选响应人认为其它需要说明情况的有效文件  
遴选响应人认为其它需要说明情况的有效文件

设备质量保证方案方案、设备操作及维护培训方案、售后服务方案、企业业绩等

（格式自行提供）
正本/副本





正本/副本











代理人身份证复印件正面











法定代表人身份证复印件正面








公章











代理人身份证复印件反面











法定代表人身份证复印件反面











法定代表人身份证复印件正面











法定代表人身份证复印件背面











公章









